杭州烨立科技有限公司

杭州市下城区华西路299创意园七层

电    话：（0571）28812826 / 28115181 / 86695413

传    真：（0571）86695412

网    址：www.05711718.com

温馨提示：安装调试前，请仔细阅读用户手册！

YEH-Z-CJ型

全功能超声波液位差计

用户手册

杭州烨立科技有限公司

企业简介

杭州烨立成立于2003年，集科、工贸为一体，        致力于的产品开发、生产、销售，并承接自动化成套工程  的设计配套、供货、安装调试等服务项目。产品广泛应用于电力、电子、石化、冶金、环保、造纸、食品、医疗、水处理等行业。

公司严格执行ISO9001质量管理体系标准要求，精心组织生产、经营以下产品：

◆超声波全系列： 一体式超声波液位计、分体式超声波液位计、超声波液位差计、防爆（防腐）超声波液位计。

◆压力全系列：压力变送器（表压/绝压/负压）、高温高压变送器、差压变送器、微压变送器。（所有压力可定制各种规格）

◆液位全系列：投入式液位计、高温液位计（900℃)、防腐液位计、插入式液位计、磁翻柱液位计、防雷高温高压液位计。（所有液位可定制各种规格）

◆流量全系列：电磁流量计、金属转子流量计、涡轮（街）流量计、超声波流量计、明渠流量计/巴歇尔槽。

◆二次仪表全系列：单/双回路智能仪表、单/双光柱显示表、8-32路巡检仪、PID调节仪、闪光报警仪、流量积算仪、安全栅/隔离器等各种万能仪表（尺寸、功能按需提供）。

◆温度全系列：温度模块、热电偶、热电阻。（法兰/卫生/螺纹按需提供）

◆分析仪表：PH/ORP计、PH电极。(普通/高温/防腐）

科技创造价值，品质替代承诺，烨立真诚欢迎您考察、洽谈!

公司优势产品

Ph计 电极         防水超声波液位计   防爆超声波液位计

智能压力变送器               隔离器               温度变送器

压力(液位)变送器      不锈钢液位变送器       直引线液位计

高温型压力(液位)变送器   数字化智能可调压力变送器  卫生型压力变送器

超声波液位计保修卡回执

用户名称

联系地址

联系人                          联系电话

产品型号                        产品编号

验收日期                        安装负责人

超声波液位计保修卡说明

产品型号                        产品编号

验收日期                        安装负责人

保修政策：

◆ 用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故障，

可凭保修卡享受规定的免费保修。

◆ 保修期限：本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。

以下情况不在免费保修范围内：

◆ 产品或其部件已超出免费保修期。

◆ 因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。

◆ 因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。

◆ 由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而

造成的故障。

◆ 由于不可抵抗力如：雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。

擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。

限制说明：

◆ 请用户妥善保存保修卡作为保修凭证，遗失不补。

本保修卡解释权限归本公司所有，本公司有权对本卡内容进行修

改，恕不事先通知。

目  录

1、概述………………………………………………………………………1

2、技术指标…………………………………………………………………1

3、仪表安装…………………………………………………………………2

3.1仪表外形尺寸……………………………………………………………2

3.2仪表安装示意图…………………………………………………………2

3.3仪表接线示意图…………………………………………………………2

3.4仪表接线说明……………………………………………………………3

3.5仪表安装原则……………………………………………………………3

3.6安装注意事项……………………………………………………………3

4、仪表调试…………………………………………………………………4

4.1键盘说明…………………………………………………………………4

4.2密码说明…………………………………………………………………5

4.3 参数的设置………………………………………………………………5

4.3.1 安装高度设置…………………………………………………………5

4.3.2 电流输出设置…………………………………………………………5

4.3.3 通讯地址设置…………………………………………………………5

4.3.4 显示模式设置…………………………………………………………5

4.3.5 探头类型设置…………………………………………………………5

4.3.6 探头量程设置…………………………………………………………6

4.4 继电器输出设置…………………………………………………………6

- 概述

衷心感谢您选购本公司超声波液位差计！

本仪表包含多项专利技术，具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定

可靠、安装维护方便等特点，适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。

本仪表可通过4~20mA或RS485(Modbus协议或其他定制协议)连接显

示表或各种DCS系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

本仪表具有如下特点：

◆电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。

◆专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

◆我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3％，能够抗各种干扰波。

◆本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。

◆仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

2、技术指标

测量范围：    0～15m（根据实测量程选定）

盲    区：    0.25m～0.6m或选用（无盲区）静压投入式

测距精度：    ±0.3%FS（标准条件）

测距分辨率：  1mm

压     力：   4个大气压以下

仪表显示：    自带LCD显示两个液位值和液位差值

信号输出：    4～20mA+RS485、Modbus协议或定制协议

继电器输出：  四路继电器

供电电压：    DC24V/AC220V，防雷装置内置

环境温度：    －20℃～＋60℃

防护等级：    IP65或IP68

FS：超声波液位计的量程；标准条件：室内无风环境。

4.3.6  探头量程设置

用于设置探头的量程上下限以及显示数据的小数位数和显示单位。

4.4继电器输出设置

仪表带有四路继电器，分别是AHH(上上限),AH(上限),AL(下

限),ALL(下下限)。

每一组继电器都可以选择液位差值、液位1、液位2、空距差

值、空距1和空距2中的任意一个作为控制对象。报警类型也可以

任意设置为高点或低点。

每组继电器都有两个参数与之对应，分别是控制值和回差值。

对于高点继电器（AHH或AH），当测量值由小变大，大于控制值时，

继电器闭合；当测量值小于控制值减去回差值时继电器断开。

对于低点继电器（ALL或AL），当测量值由大变小，小于控制值时，

继电器闭合；当测量值大于控制值加上回差值时继电器断开。

举例说明:

- 8米液位，要求低于2米时闭合继电器开泵注水，高于7米断开

继电器停泵。

可以使用下限报警继电器实现，设置回差dL = 7 - 2 = 5 米，设置

AL = 2米。这样当液位小于2米的时候，继电器闭合，开泵注水。当液位大

于7米的时候，继电器断开，停泵。

②5米液位，高于4米闭合继电器开泵排水，低于1米时断开继电器停

泵。

可以使用高点继电器实现。设置回差dH= 4 - 1 = 3米，AH = 4米。

这样就可实现当液位大于4米时继电器闭合开泵排水，小于1米时停泵。

以上两个例子都是在只使用一台泵的情况下，利用回差控制两个液位点

的例子。对于使用多台泵的场合，可以简单的设置控制值即可。

4.2  密码说明

按【SET】键，出现密码界面：“0000”，按【▲】键将第一位改为2，按【SET】键即可进入参数设置菜单界面。

4.3 参数的设置

仪表上电测到液位后显示液位差和两个液位值，如图所示：

液位差值          DH    0.600     m

液位1          1H    5.800     m

液位2          2H    5.200     m

4.3.1安装高度设置

安装高度指的是探头面到零液位处的距离。两个安装高度要与对应

的探头一致。

4.3.2 电流输出设置

仪表带有两路4-20ma输出信号，输出上下限可设置，输出对象可设

置为液位差值、液位1、液位2、空距差值、空距1、空距2中的任意一个。

4.3.3通讯地址设置

RS485通讯地址，可设范围0-255。

4.3.4显示模式设置

可选择液位（H）模式和空距(L)模式两种。

4.3.5 探头类型设置

用于选择两路探头输入的信号对象。一般按照默认设置即可，默认

为空距探头，也可根据现场自行设置。

3、仪表安装

3.1仪表外形尺寸

主机                                    探头

3.2 仪表安装示意图

超声波探头安装图                        投入式探头安装图

3.3 仪表接线示意图

打开下盖即可看见仪表的接线板，如下图所示：

3.4 仪表接线说明

◆AC220V和DC24V电源接线在上电前请仔细查看，请勿接错；

◆AHH/AH/AL/ALL是4路开关量，与菜单项中的符号相对应；

◆MA1、MA2是两路4-20MA信号输出。

◆SEN1为探头1信号输入，SEN2为探头2信号输入，分别通过独立的

双芯屏蔽线与两个探头相连；

◆仪表需要接地时请接最左边接线柱(有接地符号)接大地；

注：探头线一定要2芯屏蔽电缆（例RVVP屏蔽电缆）。

3.5 仪表安装原则

1）探头发射面到最低液位的距离，应小于选购仪表的量程。

2）探头发射面到最高液位的距离，应大于选购仪表的盲区。

3）探头的发射面应该与液体表面保持平行。

4）探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的

位置。

5）若池壁光滑，探头的安装位置需离开池壁0.3m以上，若池壁不光

滑，探头的安装位置需离开池壁0.5m以上。

3.6 安装注意事项

1）建议仪表与大地可靠相连，即最左边接线柱(有接地符号)与大地

相连。

2）电线、电缆保护管，要注意密封防止积水。

3）仪表虽然自身带有防雷器件，但仪表在多雷地区使用时，建议在

仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置。

4）仪表在特别炎热、寒冷的地方使用，即周围环境温度有可能超出

仪表的工作要求时，建议在液位仪周围加设防高、低温装置。

4、仪表调试

4.1 键盘说明

【SET】：菜单键。用于进入设置菜单、进入参数修改界面、以及保

存设置参数。

【▲】： 上翻键和数字键。在菜单中，该键作为菜单的上翻键用，

在更改数据时，该键作为数字键用。

【▼】： 下翻键和数字键。在菜单中，该键作为菜单的下翻键用，

在更改数据时，该键作为数字键用。

【 C】： 移位键和退出键。在菜单中，该键作为返回上级菜单和退

出设置菜单用，在更改数据时，该键作为移位键用。

在测量界面按【SET】键输入密码进入菜单选项，在菜单选项中可

以按【SET】进入下一级菜单项或参数修改界面，也可以按【C】键退出菜单，

返回测量界面。在参数修改界面中，修改好参数后，按【SET】保存参数，返

回菜单项，然后按【C】键即可退出菜单项或返回上一级菜单。