质量保证

杭州烨立科技有限公司提供自销售日起一年的本机（不包括配件）售后保证，但不包括使用不当所造成之损坏；客户若需要维修，请与我公司联系好之后将仪器寄回本公司，本公司将免费（指保修期内非人为因素所造成之损坏）维修仪器内部的损坏。

注：以上所述内容之解释权归杭州烨立科技有限公司所有

公司名称：杭州烨立科技有限公司

地    址：杭州市沈半路2号建华一区商务楼9-10#

邮    编：310000

销售热线：（0571）28812826 /28003526/28896652/28905632

传    真：(0571)86695412

网    址：www.05711718.com

E _ mail： yelisensor@163.com

温馨提示：安装调试前，请仔细阅读用户手册！！

使用说明书

工业pH计

型号：POC-101

杭州烨立科技有限公司

20

用户须知

- 使用时请遵守本说明书之操作规程及注意事项。

- 为使测量更精确，仪器须经常配合电极进行校正；若您的电极购买时间已近一年，请注意更换。

- 执行校正工作之前请将仪器通电预热三十分钟。

- 仪器使用满一年后须送计量部门检定，合格后方可再用。

- 因产品更新换代，本说明书如有变动恕不另行通知。

1

概述

POC-101□系列微电脑工业控制仪表是用于测试溶液pH值的精密仪表，其功能全.性能稳定.操作简便等特点，使其成为工业企业测试和控制pH领域的理想仪表。

POC-101□系列仪表采用带背景光LCD显示，具备错误指示；自动温度补偿；双点校正；隔离式4～20 mA电流输出；双组继电器控制，迟滞量可调，高低点报警指示；断电记忆，无需后备电池，资料仍可保存十年以上。

POC-101□系列仪表可配各种类型pH电极。

2

特殊功能设置

1、断开电源后按住SET键接上电源，仪表显示F1，设置PH与ORP相互转换

2、断开电源后按住ENTER键接上电源，仪表显示F2，设置6.86与7.00标定设置转换。

3、断开电源后按住UP键接上电源，仪表显示F3，恢复仪表出厂设置。

4、短开电源后按住DOWN键接上电源，仪表显示F4，转换为锑电极设置。

19

pH标准缓冲液

| TEMP℃ | 4.00 | 4.01 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.00 | 4.00 | 6.98 | 7.12 | 9.46 | 10.32 |
| 5 | 4.00 | 4.00 | 6.95 | 7.09 | 9.39 | 10.25 |
| 10 | 4.00 | 4.00 | 6.92 | 7.06 | 9.33 | 10.18 |
| 15 | 4.00 | 4.00 | 6.90 | 7.04 | 9.28 | 10.12 |
| 20 | 4.00 | 4.00 | 6.88 | 7.02 | 9.23 | 10.06 |
| 25 | 4.00 | 4.01 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.01 |
| 30 | 4.01 | 4.02 | 6.85 | 6.99 | 9.14 | 9.97 |
| 35 | 4.02 | 4.02 | 6.84 | 6.98 | 9.17 | 9.93 |
| 40 | 4.03 | 4.04 | 6.84 | 6.97 | 9.07 | 9.89 |
| 45 | 4.04 | 4.05 | 6.83 | 6.97 | 9.04 | 9.86 |
| 50 | 4.06 | 4.06 | 6.83 | 6.97 | 9.02 | 9.83 |

仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差

18

技术参数

- 测量范围：０.００～１４.００pH

- 分辨率：０.０１pH

- 级  别：０.０５级

- 稳定性：±０.０５pH/２４h

- 校正时可调范围： 零点±１.４５pH

斜率８０% ~１００%

- pH标准液：６.８６/４.０１

/９.１８

- 控制范围：０～１４.００pH

- 温度补偿：０～９９.９℃

- 信号输出：４～２０mA

- 控制接口：ＯＮ／ＯＦＦ继电器接点

- 继电器承受负载：

ＭＡＸ ２２０ＶAC  ２Ａ

ＭＡＸ １２５ＶAC/２８VDC ５Ａ

- 继电器迟滞量：０.１～１.００自由调整

- 信号输出负载：≤５００Ω

- 讯号输入阻抗：≥１×１０12Ω

- 工作电压：ＡＣ　２２０Ｖ±２２Ｖ

５０／６０Ｈz

3

16.尺寸：96×96×115 mm

17.开孔尺寸：91×91mm

18.重量：1Kg

19.仪器的工作条件：

①环境温度：-5 ~ 55℃

②空气相对湿度：≤９０%

③除地球磁场外周围无强磁场干扰

4

信号输出

4 ~ 20mA电流输出：

输出负载：500Ω

I误差:±0.04mA

输出电流I=D×（16/14）+4.00

注：I为输出电流值，4 mA≤I≤20 mA

D为仪器显示pH值，0.00pH≤D≤14.00pH

注：POC-101D．POC-101K无此功能！

温度补偿

本仪器为自动温度补偿，当不接温度探棒时，仪器默认为25℃。若需温度补偿时，在9与10端接上PT1000温度探棒即可。

出错显示

当测量值超出测量范围时屏幕会显示“E.rr”。

17

继电器控制说明

- 如控制负载额定电流小于继电器所承受电流时，可按下图进行连接。（电源1不可超过220V）

- 如控制负载额定电流大于继电器所承受电流时，需加接交流接触器，可按下图进行连接。

16

型号说明

POC— 101  □

A：具有继电器控制，电流输出

K：具有显示，继电器控制

I：具有显示，电流输出

D：具有显示

PH仪表

注：本说明书含盖POC-101系列所有机型

5

面板开孔

在仪表柜或安装面板上开出一个矩形切口（见图1）。

图1

6

低报警设定

- 按SET键使LCD显示“L— —”与“4.00” 交替闪烁，此时低点报警指示灯也会闪烁，机器进入低点报警设定状态。

- 按▲或▼来确定低点控制数值。

- 按ENTER键后屏幕如下图，完成低点设定并进入控制模式。

15

设定控制程序

高报警点设定

- 按SET键使屏幕出现“H— —”与“10.00”交替闪烁，此时高报警指示灯也会闪烁，机器已进入高点报警设定状态。

- 按▲或▼来确定高点控制数值。

- 按ENTER键后屏幕如下图，完成高点设定并进入控制模式。

14

固定支架安装

将仪器后部从开口正面插入，将两根锁紧条装上并锁紧（见图2）。

图2

7

前面板说明

图3

1. SET：菜单选择

2. ENTER：确定操作

3.↓键：减少数值

4.↑键：数值增加

8

- 按SET键使屏幕左下角出现SLOPE指示，屏幕出现不BUF和4.01交替闪烁，表示机器等待斜率校正。

- 按ENTER键之后，屏幕显示SLOPE和4.01，说明仪器斜率校正已完成。

- 按SET键使屏幕显示下图所示模式，校正工作完成。

在校正工作中，可能由于标准液错误或电极原因，使仪器测量值超出零点或斜率认可范围，则仪器将无法进行校正工作。

13

4 .按SET键使屏幕左上角出现STAND指示，屏幕出现BUF和6.86交替闪烁，表示机器等待零点校正。

5．按ENTER键之后，屏幕显示有STAND和6.86，说明仪器零点校正已完成。

6 . 将电极从标准缓冲液pH6.86中取出，清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液pH4.01（或pH9.18）中，轻轻搅拌几下，等仪器显示数值稳定。（下图数值仅供参考）

12

后面板说明

图4

9

- Ref：参比电极

- 空

- NO：高点继电器常开端

- COM：高点公共端

- NC：高点继电器公闭端

- NO：低点继电器常开端

- COM：低点公共端

- NC：低点继电器公闭端

- TEMP：温度补偿

- TEMP：温度补偿

- 4~20 mA +

- 4~20 mA –

- 空

- 220V AC

- 0V AC

- 接地

注：以上为POC-101A机型．

POC-101I机型无3~8功能．

POC-101D机型无3~8；11~12功能．

POC-101K机型无11~12功能．

10

仪器校正

- 校正仪器之前，请检查仪器接线是否正确。

- 接通仪器电源。将出现初始屏幕，随即进入正常显示。

- 将电极用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液pH6.86中，轻轻搅拌几下，等仪器显示数值稳定。（下图数值仅供参考）

11