智能脉冲雷达物位计

产

品

使

用

说

明

书

杭州烨立科技有限公司

地  址：杭州市下城区华西路299创意园七层

电  话：0571-28812826   28115181    86695413

传  真：0571-86695412  网  址：http://www.05711718.com

智能脉冲雷达物位计

目录

1.测量原理.........................................................................................................................2

2.仪表概况.........................................................................................................................3

3.安装指南.........................................................................................................................5-8

4.电气连接..........................................................................................................................9

5.仪表调试.........................................................................................................................10

6.结构尺寸.........................................................................................................................11

7.技术参数.........................................................................................................................12、13

8选型指南.........................................................................................................................14、15

9物位计应用数据表........................................................................................................16

智能脉冲雷达物位计

### 1  测量原理

原 理

YLPS60系列雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲，

这个脉冲以光速在空间传播,碰到被测介质表面，其

部分能量被反射回来，被同一天线接收。发射脉冲

与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距

离成正比。

由于电磁波的传播速度极高，发射脉冲与接收脉冲的

时间间隔很小（纳秒量级）很难确认。

脉冲系列雷达物位计采用一种特殊相关解调技术，可

以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔，从而进

一步计算出天线到被测介质表面的距离。

- 特 点

由于采用了先进的微处理器和独特EchoDiscovery 回波处理技术，雷达物位计可以应用于各种复杂工况。

“虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下，可正确地确认真实回波，获得准确的测量结果

多种过程连接方式及天线型式，使得YLPS60系列雷达物位计适用于各种复杂工况及应用场合。如：高温、高压及小介电常数介质的测量等。采用脉冲工作方式，雷达物位计发射功率极低，可安装于各种金属、非金属容器内，对人体及环境均无伤害。

雷达物位计采用了高频段的发射频率，因而具有：

—波束角小，能量集中，具有强抗干扰能力，大大提高了测量精度和可靠性；

—天线尺寸小，便于安装和加装防尘罩等天线防护装置；
—测量盲区小，对于小罐测量也会取得良好的效果；
—波长短，对颗粒物质的料位测量依有良好效果。

2  仪表概况

YLPS60A(智能棒式)             YLPS60B（智能喇叭口）

应    用：                       液体                        液体、固体
                            适合强腐蚀性液体            耐温、耐压、轻微腐蚀的液体

最大量程：                         15M                       45M

测量精度：                         ±0.1%量程                 ±0.1%量程

过程温度：                      （-40～150）℃              （-40～250）℃

过程压强：                      （-0.1～0.3）MPa              常压

（-0.1～4 ) MPa

（-0.1～40 ) MPa

频    率：                       10GHz                      10GHz

信号输出：                       ( 4～20 ) mA / HART           ( 4～20 ) mA / HART

电    源：                       两线制（DC24V)             两线制（DC24V )

现场显示：                       可选                        可选

过程连接：                      法兰                        G1-1/2螺纹连接或法兰

法兰选配：                      DN50～DN200                DN100，DN150，DN200

天    线：                       PTFE / PE                    SUS304 / 316L

注：

- 本安型仪表A、B可选

- 带吹扫型只可选用喇叭口天线；高温型过程连接可选散热装置

- 根据现场压力范围选用

- 过程连接

| 编号 | F | G | H | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | PTFE | PP | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 压强 | (-0.1～0.3) MPa | 常压 | (-0.1～4) MPa | (-0.1～4 ) MPa | (-0.1～40) MPa |
| 耐温 | (-40～130 )℃ | (-40～80 )℃ | (-60～150)℃ | (-40～250)℃ | (-40～400)℃ |

- 法兰选配

| 编号 | L | M | N | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | ( PTFE / PP ）法兰 | 不锈钢法兰 | PP 万向节法兰 | 不锈钢万向节法兰 |
| 特点 | 耐腐蚀 | 高温／高压 | 常温／常压 | 高温／常压 |

- 天线

| 编号 | R | S | T | U | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | PTFE | PP ( PTFE罩） | 不锈钢 | PTFE | 不锈钢（PTFE罩） |
| 规格 | Ф50 | Ф98/Ф120 | Ф98 Ф120 Ф150 | DN50 DN80 DN100 | Ф98 Ф120 Ф150 |
| 特点 | 耐腐蚀 | 常温／常压 | 耐温／耐压 | 耐腐蚀／耐压 | 常温／常压 |

### 3  安装指南

- 基本要求
天线发射微波脉冲时，都有一定的发射角。从天线下缘到被测介质表面之间，由发射的微波波束所辐射的区域内，不得有障碍物。因此安装时应尽可能避开罐内设施，如：人梯、限位开关、加热设备、支架等。在这种情况下，安装时须进行“虚假回波学习”。另外须注意微波波束不得与加料料流相交。安装仪表时还要注意：最高料位不得进入测量盲区；仪表距罐壁必须保持一定的距离；仪表的安装尽可能使天线的发射方向与被测介质表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。防爆型仪表的外壳采用压铸铝。防爆型仪表可安装在有防爆要求的场合，仪表必须接大地。

- 图示说明

测量的基准面是螺纹或法兰的密封面。

1 盲区范围（菜单1 . 9 )

2 量程设定（菜单1 . 8 )

3 高位调整（菜单1 . 2 )

4 低位调整（菜单1 . 1 )

注：使用雷达物位计时，务必保证最高料位不能进

入测量盲区（图中1 所示区域）。

- 安装位置

安装时，注意仪表和容器壁至少保持

500mm 的距离。

1 基准面

2 容器中央或对称轴

对于锥形容器，且为平面罐顶，

仪表的最佳安装位置是容器顶部中央，

这样可以保证测量到容器底部

带万向节安装

- 防潮

对于安装在室外或潮湿室内及制冷或加热的罐的仪表，

为了防潮，应拧紧电缆密封套，而且要在进线口处，

使电缆向下弯曲。如左图示

- 容器接管

AR 800 接管示意图

容器接管的长度：必须保证探头伸出接管至少10mm。

- 常见安装位置的正误

1．正确
2．错误：仪表被安装在拱形或圆形罐顶，会造成多次反射回波，在安装时应尽可能避免。

1 错误：不要将仪表安装于入料料流的上方，以保证测量的是介质表面而不是入料料流。

2 正确 注意：室外安装时应采取遮阳、防雨措施。

- 反射板安装

当罐中有障碍物影响测量时，可加装反射板，把障碍物的反射波反射到别处，必要时可进行“虚假回波学习”。

搅拌

当罐中有搅拌时，仪表安装尽量远离搅拌器。安装后要在搅拌状态下进行“虚假回波学习”，以消除搅拌叶片所产生的虚假回波影响。若由于搅拌产生泡沫或翻起波浪，则应使用导波管安装方式。

泡沫  由于入料、搅拌或容器内其他过程处理，会在某些液体介质表面形成泡沫，衰减发射信号。如果泡沫造成测量误差，您应该选择导波管安装方式，或使用导波雷达物位计。

导波管安装

使用导波管安装（导波管或旁通管），可以避免容器内障碍物、泡沫对测量的影响。

如果YLPS60安装在导波管内进行测量，导波管是金属管，直径最小50mm。在连接导波管的时候，必须防止大的裂缝和焊缝。另外，必须进行“虚假回波学习”。

注：测量粘附性介质的时候，不能使用导波管安装。

注：等压孔直径（5～10）mm

4  电气连接

- 供电电压

(4-20)mA / HART（两线制）   电源供电和输出电流信号共用一根两芯线缆。具体供电电压范围参见技术数据。对于本安型须在供电电源与仪表之间加一个安全栅。

标准型仪表电流输出可采用接地形式输出。防爆型仪表电流输出必须浮空输出。仪表及接地端子应保证良好接地，通常接地可连接到罐的接地点上，若是塑料罐则应接到邻近的大地上。

- 连接电缆的安装

一般介绍                    供电电缆了使用两芯电缆，电缆外径应为（5 ～9）mm，以确保电缆入口的密封。如果存在电磁干扰，建议使用屏蔽电缆。

(4-20)mA / HART（两线制）   供电电缆可使用普通两芯电缆。

电缆的屏蔽和接线            屏蔽电缆两端均应接地。在传感器内部，屏蔽必须直接连接内部接地端子，外壳上的外部接地端子必须接大地。

如果有接地电流，屏蔽电缆远离仪表一侧的屏蔽端必须通过一个陶瓷电

容（比如lnF / 1500V）接地，以起到隔直和旁路高频干扰信号的作用。

- 接线方式

两线制：24VDC供电，4-20mA输出

- 防爆连接

本产品的防爆形式为本质安全型和本安+隔爆复合型。防爆标志：ExiaⅡCT6/Exd iaⅡC T6。脉冲型雷达物位计采用铝外壳，电子部件采用胶封结构，从而确保电路发生故障时产生的火花不会泄放出来。产品适用于ExiaⅡC T6/Exd]iaⅡC T6防爆等级以下可燃性气体介质的物位连续测量。

本安型仪表使用时须用安全栅供电，FBS-2安全栅系本产品的关联设备，防爆形式为本质安全型。防爆标志：[Exia]ⅡC，供电电压24V DC 5 % ，短路电流为135mA，工作电流（4～20〕mA。

所有电缆均要采用屏蔽电缆，从仪表到安全栅的最大长度为500m 。分布电容≤0.1μF/Km，分布电感≤1mH/Km。仪表安装时必须接大地,不得使用其它未经防爆检验的关联设备。

本安型防爆接线

5  仪表调试

- 调试方法

YLPS60两种调试方法：

1 上位机调试软件HXCware

2  HART手持编程器

ViewPoint是可以插接的显示调试工具，通过ViewPoint上的4个按键对仪表进行调试。调试菜单的语言可选。调试后．ViewPoint一般就只用于显示，透过玻璃视窗可以非常方便地读出测量值。

- 上位机调试

- 通过HART与上位机相连

l.RS 232接口／或USB接口

2. YLPS60

3.用于COMWAY变换器的

HART适配器

4.250欧姆电阻

- 通过HART手持编程器

YLPS60

1. 可用HART手持编程器编程

2  YLPS60

3. 250Ω电阻

### 6  结构尺寸（单位：mm )

外壳

材质： AL

YLPS60A 螺纹型

YLPS60B散热装置/螺纹型

YLPS60B法兰/万向节

### 7  技术参数

- 一般数据

外壳                     铝

外壳和外壳盖之间的密封   硅像胶

外壳视窗                 10MM钢化玻璃

供电电压

两线制                      标准型                  （18～28）VDC

本安型                  （21.6～26.4）V DC

功耗                     max. 22.5mA

允许纹波

—<100Hz                 Uss<1V

—（100～100K）Hz        Uss<10mV

电缆参数                      电缆入口/插头            1个M20x1.5电缆入口(电缆直径5-9mm)

1个盲堵M20x1.5

弹簧接线端子             用于导线横截面2.5mm2

输出参数                      输出信号                 (4-20)mA / HART

分辨率                   1.6μA

故障信号                 电流输出不变；20.5mA；22mA；3.9mA

-两线制负载电阻          见下图

两线制负载电阻图

负载

特征参数

盲区                                        天线末端
测量间隔                                   大约1 秒（取决于参数设置）
调整时间                                   大约1 秒（取决于参数设置）
显示分辨率                                 1mm
精度                                       见精度示图
工作存储及运输温度                        （-40～100）℃
过程温度（天线部分的温度）

- AR 800A        （-40～150）℃

- AR 800B        （-40～200）℃

相对湿度                                    <95 %
压强                                       Max. 40MPa
耐振                                       机械震动10m/s2，（10～150）Hz

精度试图

800A见下图

800B见下图

### 8  选型指南

- AR 800A

许可证

P 标准型（非防爆） I 本安型（ExiaⅡCT6）

天线型式／材料／过程温度

B PTFE / (-40～130）℃

过程连接

GP （F）螺纹 G1½A FA （L）法兰DN50/PTFE FX 特殊定制

容器接管长度

A 接管100mm B 接管200mm

电子组件

B (4-20)mA / HART两线制

外壳/防护等级

A 铝/IP67

电缆进线

M M20×1.5

现场显示／编程

A 带 B 不带

注：本安型（ExiaⅡCT6）只限用“B”电子组件及“A”型外壳；标配法兰大小参照GB/T9119-2000 PN 1.0MPa，尺寸厚度为15。

- AR 800B 许可证

P 标准型（非防爆） I 本安型（ExiaⅡCT6）

天线型式／材料

H （T型）喇叭天线Ф98mm／不锈钢316L J （T型）喇叭天线Ф120mm／不锈钢316L P （T型）喇叭天线Ф150mm／不锈钢316L / PTFE 罩 X 特殊定制

过程连接／材料

GP （H）螺纹 G1½A／不锈钢316L GE （I）螺纹Gl½A／不锈钢316L（带吹扫） GX 特殊定制

法兰选配／材料

F0 不选 FX 特殊定制

密封／过程温度

2 Viton（-60～150）℃ 3 Kalrez（-60～250）℃ 4 石墨（-60～400）℃

电子组件

B (4-20)mA / HART两线制 C (4-20)mA /(22.8-26.4)V DC/HART两线/四线制

外壳/防护等级

A 铝/IP67

电缆进线

M M20×1.5

现场显示／编程

A 带 X 不带

注：本安型（ExiaⅡCT6）只限用“B”电子组件及“A”型外壳；标配法兰大小参照GB/T9119-2000 PN 1.0MPa，尺寸厚度为15。

### 9 物位计应用数据表

许  可  证
口标准型（非防爆）             口本安型（ExiaⅡB T5）           口本安型（ExiaⅡCT6）

口本安型｝船用许可证Exia ⅡC T6）   口木安型+隔爆型（ExdiaⅡCT6）
介       质

被测介质名称                           
被测介质性质  口液体（口挥发气体 口结晶 口粘稠） 口固体（固体形态 口块状 口颗粒 口粉尘）

介质温度     最低温度         ℃   正常温度        ℃   最高温度        ℃

介质表面      口平稳      口波动     口搅拌     口漩涡
介电常数      口εr< 3    口εr＞3

容 器 空 间

空间工况      口泡沫   口蒸气  口粉尘  口挂料  口水蒸气  口罐内障碍物

空间压力      最小压力             正常压力                最大压力                 
容 器 信 息
容器顶形状    口平顶     口拱形     口圆锥     口卧式
容器高度              m 容器直径               m

重要信息
接管长度             m 接管直径                m 测量范围：               m
连 接 过 程
螺纹   （口G¾A   口¾NPT   口G1A   口G1A 、M105x2   口G1½A   口l½NPT   口G2A )

口法兰（DN =       ）   口吊架
安       装
安装方式    口顶装     口侧装
入料口位置与安装位置（请在下图中标出物位计距容器壁和入料口的距离值：a 、b）

圆形容器                         方形容器
供      电   口220V AC  口两线制24V DC  口三线制24V DC  口四线制24V DC

输      出   口(4-20)mA / HART

显      示   口带显示    口不带显示

用户信息                                                    物位计应用简要说明

联系人

公  司                                            
地  址

邮  编                       电话

电子邮件                     传真